重庆市眼镜产品质量监督抽查实施细则

（2021年四季度）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量：老视成镜2副，2副均为检验样品（无备样），优先抽取顶焦度大于+2.00D的样品；太阳镜3副，其中2副作为检验样品，1副作为备用样品；单光和多焦点树脂镜片16片，其中8片作为检验样品，8片作为备用样品；眼镜架8副，其中4副作为检验样品，4副作为备用样品。

2 检验依据

检验项目和检验方法。

表1  老视成镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 两镜片顶焦度互差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 5 | 光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 6 | 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 7 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 8 | 镜片材料和表面质量 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 9 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

表2  太阳镜检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） |  | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） |  | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 |  | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 光学中心和棱镜度偏差 | 水平 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |
|  |  | 垂直 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |
| 5 | 镜片材料和表面质量 |  | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |
| 6 | 镜架要求（抗汗腐蚀） |  | QB 2457-1999 | GB/T 14214-2003 |
| 7 | 装配精度与整形要求 |  | QB 2457-1999 | GB 13511.1-2011 |
| 8 | 可见光透射比 |  | QB 2457-1999 GB 10810.3-2006 | QB 2457-1999 GB 10810.3-2006 |
| 9 | 光透射比相对偏差 |  | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |
| 10 | 太阳紫外A波段透射比τSUVA(315nm～380nm) |  | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |
| 11 | 太阳紫外B波段透射比τSUVB(280nm～315nm) |  | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |
| 12 | 色极限（黄色交通讯号） |  | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 |
| 13 | 色极限（绿色交通讯号） |  | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 |
| 14 | 色极限（平均日光）(D65) |  | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 |
| 15 | 交通讯号透射比（红色讯号） |  | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 |
| 16 | 交通讯号透射比（黄色讯号） |  | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 |
| 17 | 交通讯号透射比（绿色讯号） |  | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 |
| 18 | 抗冲击性能 |  | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 |
| 19 | 标志① |  | QB 2457-1999 GB 10810.3-2006 | QB 2457-1999 GB 10810.3-2006 |
| 备注 | ①包括产品执行的标准号、类别、分类。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

表3 单光和多焦点树脂镜片

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面一） |  | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面二） |  | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 |  | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 光学中心和棱镜度偏差 | 水平 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
|  |  | 垂直 |  |  |
| 5 | 材料和表面的质量 |  | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
| 6 | 镜片尺寸 | 有效尺寸偏差 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
|  |  | 使用尺寸偏差 |  |  |
| 7 | - 基准点厚度 |  | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
| 8 | - 厚度偏差 |  | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
| 9 | 可见光透射比 |  | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |
| 10 | 紫外透射比τSUVA(315nm～380nm) |  | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |
| 11 | 紫外透射比τSUVB(280nm～315nm) |  | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |
| 12 | 阻燃性 |  | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 13 | 抗冲击性能 |  | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

表4  眼镜架检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 尺寸 | 方框法水平镜片尺寸偏差 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
| 2 |  | 片间距离偏差 |  |  |
| 3 |  | 镜腿长度偏差 |  |  |
| 4 | - 高温尺寸稳定性 |  | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
| 5 | - 抗拉性能 |  | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
| 6 | - 鼻梁变形 |  | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
| 7 | - 镜片夹持力 |  | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
| 8 | - 耐疲劳 |  | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
| 9 | - 镀层结合力 |  | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
| 10 | - 抗汗腐蚀 |  | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
| 11 | - 阻燃性 |  | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
| 12 | - 外观质量 |  | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13511.1-2011配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB/T 13511.3-2019配装眼镜 第3部分：单光老视成镜

GB 10810.1-2005  眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片

QB 2457-1999太阳镜

GB 10810.3-2006  眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分:透射比规范及测量方法

QB/T 2506-2017   眼镜镜片 光学树脂镜片

GB/T 14214-2003  眼镜架-通用要求和试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。