重庆市涡街流量计产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、自抽样之日前12个月内生产的产品。如果样品同时有生产日期（铭牌标识内容）和出厂检验日期（检验合格证内容），且两个日期不一致时，以检验合格证上的检验日期为准，样品的封印必须牢固可靠。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

样品口径小于DN100, 每批次抽取样品数为6台，其中3台检验样品，3台备用样品；样品口径大于等于DN100小于等于DN300每批次抽取样品数为4台，其中2台检验样品，2台备用样品；样品口径大于DN300每批次抽取样品数为2台，其中1台检验样品，1台备用样品。备用样品留存检验机构。随机数一般可使用随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目、判定依据、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | JB/T 9249-2015 6.3 | JB/T 9249-2015 7.3 |
| 2 | 压力损失 | JB/T 9249-2015 6.4 | JB/T 9249-2015 7.4 |
| 3 | 密封性 | JB/T 9249-2015 6.5 | JB/T 9249-2015 7.5 |
| 4 | 示值误差 | JB/T 9249-2015 6.1 | JB/T 9249-2015 7.2 |
| 5 | 重复性误差 | JB/T 9249-2015 6.2 | JB/T 9249-2015 7.2 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JB/T 9249-2015  涡街流量计

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。